| 분 류 |  | 교정기기 |  | 관 리 팀 |  | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리번호 |  | SUW-E0001 |  | 장비위치 |  | Chamber 1 |
| 장 비 명 |  | RECEIVER, EMI |  | 모 델 명 |  | ESU 40 |
| 점검주기 |  | 6개월 |  | 교정유효기간 |  | 1년 |
| 번호 | 점 검 항 목 |  | 점검 기준 |  | 점검 결과 | 판정 (합격/불합격) |
| 1 | 외관 검사 |  | 마모 상태 확인 |  | 이상 없음 | 합격 |
| 2 | 장비 내부 자체 점검 프로그램 |  | 장비 내부 점검 |  | 이상 없음 | 합격 |
| 3 | RF 입력 검사 |  | S/G Level의 약 ¦±1¦ dB |  | Min : 0.03 dB Max : 0.88 dB | 합격 |
| 4 | OBW 특성 검사 |  | 99% BW (MHz) |  | 20 MHz : 17.95 15 MHz : 13.46 10 MHz : 8.97 5 MHz : 4.62 | 합격 |

| 측 정 장 비 List |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 관 리 번 호 | 장 비 명 | 교 정 일 자 |
| 1 | SUW-E0178 | Signal Generator (E8257D) | 2025-12-30 |
| 2 | SUW-E0313 | Signal Generator (SMBV100A) | 2025-07-21 |

| 점 검 일 | 2026-01-13 |  | 결 재 | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점 검 자 | 박상미 |  |  |  |  |  |
| 특기사항 |  |  |  |  |  |  |

- 측정 결과

  - RF 입력 검사

| Freq (MHz) | SG Level (dBm) | Reading (dBm) | Deviation (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0.16 | 0.16 |
| 100 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 300 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 500 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 2000 | 0 | -0.07 | 0.07 |
| 3000 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 4000 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 5000 | 0 | -0.46 | 0.46 |
| 6000 | 0 | -0.60 | 0.60 |
| 8000 | 0 | -0.66 | 0.66 |
| 10000 | 0 | -0.49 | 0.49 |
| 12000 | 0 | -0.88 | 0.88 |
| 14000 | 0 | -0.80 | 0.80 |
| 16000 | 0 | -0.56 | 0.56 |
| 18000 | 0 | -0.87 | 0.87 |
| 20000 | 0 | -0.76 | 0.76 |
| 22000 | 0 | -0.32 | 0.32 |
| 24000 | 0 | -0.62 | 0.62 |
| 26000 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 28000 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 30000 | 0 | -0.09 | 0.09 |
| 32000 | 0 | -0.03 | 0.03 |
| 34000 | 0 | -0.60 | 0.60 |
| 36000 | 0 | -0.57 | 0.57 |
| 38000 | 0 | -0.09 | 0.09 |
| 40000 | 0 | 0.72 | 0.72 |

  - OBW 특성 검사

| Freq (MHz) | BW | 99% BW Reading (MHz) | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 20 M | 17.95 |  |
|  | 15 M | 13.46 |  |
|  | 10 M | 8.97 |  |
| 2400 | 5 M | 4.62 |  |

- Cable Loss S/A에서 선 보상함

- Connector 마모 상태 및 전원 공급기 동작 확인 완료

- Self-Calibration 결과 이상 없음

- Signal Generator로 0 dBm 출력하여 Spectrum Analyzer로 확인 결과 데이터 값이 |±1| dB 이내임을 확인함.

- 5,10,15,20 MHz의 BW를 가진 변조 신호를 출력하여 Spectrum Analyzer로 확인 결과 이상 없음.