| 분 류 |  | 교정기기 |  | 관 리 팀 |  | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리번호 |  | SUW-E0103 |  | 장비위치 |  | Chamber 2 |
| 장 비 명 |  | Digital Multimeter |  | 모 델 명 |  | 17B |
| 점검주기 |  | 6개월 |  | 교정유효기간 |  | 1년 |
| 번호 | 점 검 항 목 |  | 점검 기준 |  | 점검 결과 | 판정 (합격/불합격) |
| 1 | 외관 검사 |  | 마모 상태 확인 |  | 이상 없음 | 합격 |
| 2 | 입력 전압 점검 |  | Output 대비 ¦±0.1¦ V |  | Min : 0.007 V Max : 0.03 V | 합격 |

| 측 정 장 비 List |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 관 리 번 호 | 장 비 명 | 교 정 일 자 |
| 1 | SUW-E0099 | Power Supply (E3640A) | 2025-07-23 |

| 점 검 일 | 2026-01-13 |  | 결 재 | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점 검 자 | 박상미 |  |  |  |  |  |
| 특기사항 |  |  |  |  |  |  |

- 측정 결과

| DC (V) | Multimeter (V) | Deviation (V) |
| --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.993 | 0.007 |
| 2.00 | 1.991 | 0.009 |
| 3.00 | 2.989 | 0.011 |
| 4.00 | 3.986 | 0.014 |
| 5.00 | 4.980 | 0.2 |
| 6.00 | 5.980 | 0.2 |
| 7.00 | 6.980 | 0.2 |
| 8.00 | 7.980 | 0.2 |
| 9.00 | 8.980 | 0.2 |
| 10.00 | 9.980 | 0.2 |
| 11.00 | 10.980 | 0.2 |
| 12.00 | 11.980 | 0.2 |
| 13.00 | 12.980 | 0.2 |
| 14.00 | 13.980 | 0.2 |
| 15.00 | 14.980 | 0.2 |
| 16.00 | 15.980 | 0.2 |
| 17.00 | 16.970 | 0.3 |
| 18.00 | 17.970 | 0.3 |
| 19.00 | 18.970 | 0.3 |
| 20.00 | 19.970 | 0.3 |

- 외부 손상 및 버튼 동작 확인 완료

- DC Power Supply로 전압 입력하여 확인 결과 출력전압 |±0.1| V로 사용하기에 이상 없음.