| 분 류 |  | 교정기기 |  | 관 리 팀 |  | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리번호 |  | SUW-E0280 |  | 장비위치 |  | mmWave 1 |
| 장 비 명 |  | Power Sensor |  | 모 델 명 |  | NRP8S |
| 점검주기 |  | 6개월 |  | 교정유효기간 |  | 1년 |
| 번호 | 점 검 항 목 |  | 점검 기준 |  | 점검 결과 | 판정 (합격/불합격) |
| 1 | 외관 검사 |  | 마모 상태 확인 |  | 이상 없음 | 합격 |
| 2 | 입력 특성 검사 |  | S/G Level의 ¦±1¦ dB |  | Min: 0.01 dB Max: 0.13 dB | 합격 |

| 측 정 장 비 List |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 관 리 번 호 | 장 비 명 | 교 정 일 자 |
| 1 | SUW-E0178 | SIGNAL GENRATOR (E8257D) | 2025-12-30 |

| 점 검 일 | 2026-02-09 |  | 결 재 | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점 검 자 | 박상미 |  |  |  |  |  |
| 특기사항 |  |  |  |  |  |  |

- 외관 사진

- 외부 파손 및 센서 내부 이물질 확인, 잔여 배터리 용량 확인 완료

- 측정 결과

| Freq (MHz) | SG Level (dBm) | Reading (dBm) | Deviation (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 100 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 300 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 500 | 0 | -0.01 | 0.01 |
| 1000 | 0 | -0.01 | 0.01 |
| 2000 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 3000 | 0 | -0.04 | 0.04 |
| 4000 | 0 | -0.05 | 0.05 |
| 5000 | 0 | -0.06 | 0.06 |
| 6000 | 0 | -0.08 | 0.08 |
| 8000 | 0 | -0.13 | 0.13 |