| 분 류 |  | 교정기기 |  | 관 리 팀 |  | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리번호 |  | SUW-E0289 |  | 장비위치 |  | RF Room 1 |
| 장 비 명 |  | Call Box |  | 모 델 명 |  | CMW500 |
| 점검주기 |  | 6개월 |  | 교정유효기간 |  | 1년 |
| 번호 | 점 검 항 목 |  | 점검 기준 |  | 점검 결과 | 판정 (합격/불합격) |
| 1 | 외관 검사 |  | 마모 상태 확인 |  | 이상 없음 | 합격 |
| 2 | RF 출력 검사 |  | CW Level의 약 ¦±1¦ dB |  | Min : 0.23 dB Max : 0.48 dB | 합격 |

| 측 정 장 비 List |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 관 리 번 호 | 장 비 명 | 교 정 일 자 |
| 1 | SUW-E0249 | Spectrum Analyzer (N9040A) | 2025-12-30 |

| 점 검 일 | 2026-01-21 |  | 결 재 | 담당 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점 검 자 | 박상미 |  |  |  |  |  |
| 특기사항 |  |  |  |  |  |  |

- 측정 결과

| Freq (MHz) | CW Level (dBm) | Reading (dBm) | Deviation (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0 | -0.23 | 0.23 |
| 700 | 0 | -0.32 | 0.32 |
| 850 | 0 | -0.27 | 0.27 |
| 1700 | 0 | -0.38 | 0.38 |
| 1900 | 0 | -0.37 | 0.37 |
| 2500 | 0 | -0.40 | 0.40 |
| 3500 | 0 | -0.48 | 0.48 |

- Cable Loss S/A에서 선 보상함

- Connector 마모 상태 확인 완료

- 0 dbm 출력하여 Spectrum Analyzer로 확인 결과 0 dBm |±1| dB이내임을 확인함.